中频电疗仪技术参数

- 基本要求：四路中频脉冲电刺激，可移动便携设计；

- 主要用途：适用于颈椎病，肩周炎，腰椎间盘突出症的康复理疗

- 技术参数：

- 3.1.大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能；

- 3.2.智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；

- 3.3.输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法.

- 3.4.具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调；

- 3.5.内存99个处方；

- 3.6. 中频频率：2～10KHz；

- 3.7.调制频率：0～150Hz；

- 3.8.调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及.他们之间的组合，由程序设定

- 3.9.调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

- 3.10.输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

- 3.11.调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

- 3.12.差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。

- 3.13. 动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。

- 3.14. 差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。

- 3.15.输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA；

- 4.配置需求；

- 四路中频，四路药物导入，2组干扰电，不少于6根输出线；

- 5.售后要求

- 主机质保不少于3年，使用期限不少于8年；